Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP-2380-573-236,237/2008

Przedmiot przetargu:

Chromatograf gazowy z autosamplerem headspace

Producent / Firma:	Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:	Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf gazowy z elektronicznie programowanymi przepływami i ciśnieniami gazów |  |  |
| 2. | Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływów pozwalającą na nastawę przepływu gazów w ml/min, cm/s, psig lub kPa |  |  |
| 3. | Chromatograf gazowy z możliwością ręcznego sterowania pracą oraz podglądem aktualnych parametrów pracy chromatografu |  |  |
| 4. | Chromatograf gazowy z zakresem pracy temperatur pieca (z akcesoriami zewnętrznymi) od -990C do 4500C |  |  |
| 5. | Chromatograf gazowy z zabezpieczeniami chroniącymi przed przegrzaniem kolumny ustawianymi do temperatury 4500C oraz z układem kontroli szczelności |  |  |
| 6. | Chromatograf gazowy z automatycznym odcinaniem dopływu gazów w momencie wyłączenia zasilania |  |  |
| 7. | Chromatograf gazowy wyposażony w dwa kanały z jednym portem nastrzykowym typu split/splitless |  |  |
| 8. | Chromatograf gazowy z dozownikiem kapilarnym z możliwością nastawu przepływów i ciśnień gazu |  |  |
| 9. | Chromatograf gazowy z dwoma detektorami FID (płomieniowo-jonizacyjnymi) z elektronicznie sterowanymi przepływami gazów, w zakresie temperatur pracy od 1000C do 4500C z ustawianym krokiem co 10C, o liniowości większej niż 106, z sterowaniem z poziomu oprogramowania, nie wymagającymi make-up gazu w całym zakresie przepływów, z kontrolą temperatury pracy, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, o czułości nie gorszej niż 3 pgC/sek dla nonanu |  |  |
| 10. | Chromatograf gazowy z systemem chromatograficznym sterowanym poprzez 32 bitowe oprogramowanie pracujące w środowisku Windows XP umożliwiające pracę z dodatkowymi systemami chromatograficznymi |  |  |
| 11. | Autosampler typu headspace z nastrzykiem próbki metodą wyrównywania ciśnień, nie wymagającym strzykawek ani pętli nastrzykowych |  |  |
| 12. | Autosampler typu headspace na min 100 próbek |  |  |
| 13. | Autosampler typu headspace z przepływem kontrolowanym elektronicznie z chromatografu gazowego |  |  |
| 14. | Autosampler typu headspace o pojemności stosowanych fiolek 22 ml |  |  |
| 15. | Autosampler typu headspace o przynajmniej dwóch pozycjach „prioryty” |  |  |
| 16. | Autosampler typu headspace z termostatowaniem próbek w piecu z opcją optymalizacji na co najmniej 6 próbek |  |  |
| 17. | Autosampler typu headspace z termostatowaniem próbek w zakresie 350C-2100C z dokładnością +/- 0,10C |  |  |
| 18. | Autosampler typu headspace ze stalową igłą nastrzykującą termostatowaną w zakresie 350C-2100C ze zmianą temperatury z krokiem co 10C |  |  |
| 19. | Autosampler typu headspace kompatybilny z kolumnami kapilarnymi o średnicy 0.25, 0.32, 0.53 mm |  |  |
| 20. | Autosampler typu headspace z możliwością ręcznego sterowania Sammlerem z poziomu wbudowanego ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego oraz przyłączenia do innych chromatografów gazowych |  |  |
| 21. | Autosampler typu headspace z opcją mieszania próbek podczas termostatowania |  |  |
| 22. | Autosampler typu headspace z trybem pracy „power-saving” i „gas-saving” |  |  |
| 23. | Autosampler typu headspace funkcja “wake-up” umożliwiająca gotowość do pracy o określonej godzinie |  |  |
| 24. | Linia transferowa z dezaktywowaną kapilarą o średnicy 0,32 mm lub 0,25 mm prowadzącą bezpośrednio z headspace do dozownika chromatografu |  |  |
| 25. | Linia transferowa termostatowaną w zakresie 350C-2100C z krokiem co 10C |  |  |
| 26. | System oczyszczania gazów – zestaw filtrów wyłapujący węglowodory, wilgoć i tlen posiadający stosowne wskaźniki |  |  |
| 27. | Kapslownica i dekapslownica fiolek 22 ml |  |  |
| 28. | Sterownik komputerowy (z gwarancją co najmniej 24 miesięczną): procesor typu Intel Pentium Core® Dou 2.12 GHz (lub równoważny), pamięć RAM nie mniej niż 1024 MB, dysk twardy co najmniej 160 GB, zintegrowaną karta sieciową 10/100/1000 MB, zintegrowana karta graficzna, napęd DVD+/-RW, klawiatura i mysz, monitor LCD 19” lub większy o czasie reakcji matrycy nie dłuższym niż 12 ms lub krótszym, jasność monitora co najmniej 250 cd/m2, system operacyjny Windows XP |  |  |
| 29. | Drukarka laserowa z kablem podłączeniowym |  |  |

Ponadto umowa powinna gwarantować:

| Lp. | Warunki | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawę aparatu do użytkownika wraz z instrukcją obsługi w języku polskim |  |  |
| 2. | Instalację urządzenia |  |  |
| 3. | Potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami przeszkolenie w laboratorium użytkownika wskazanych przez nabywcę osób w zakresie obsługi aparatu (2-5 osób) |  |  |
| 4. | Gwarancję od dnia uruchomienia aparatu (potwierdzonego w „Protokole odbioru”) nie krótszą niż 12 miesięcy |  |  |