Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-573-236,237/08

Przedmiot przetargu:

Chromatograf gazowy z detektorem fid

Producent / Firma:	Typ aparatu:

Wersja konstrukcji z roku:	Rok produkcji:

| Lp. | Parametry | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatograf gazowy wyposażony we własny panel sterowania |  |  |
| 2. | Chromatograf gazowy z elektronicznie programowanymi przepływami i ciśnieniami gazów |  |  |
| 3. | Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływów oraz temperatur |  |  |
| 4. | Chromatograf gazowy z trybem utrzymania stałej szybkości przepływu |  |  |
| 5. | Chromatograf gazowy z możliwością programowania narostu temperatury, ciśnienia i przepływu |  |  |
| 6. | Chromatograf gazowy z zakresem pracy temperatur pieca od 40C do 4500C |  |  |
| 7. | Chromatograf gazowy wyposażony w jeden kanał z portem nastrzykowym typu split/splitless |  |  |
| 8. | Chromatograf gazowy z dozownikiem kapilarnym z możliwością cyfrowego nastawu przepływów i ciśnień gazu |  |  |
| 9. | Chromatograf gazowy z detektorem FID (płomieniowo-jonizacyjnym) z elektronicznie sterowanym przepływem gazów, w zakresie temperatur pracy od 1000C do 4500C z ustawianym krokiem co 10C, o liniowości większej niż 106, z sterowaniem z poziomu oprogramowania, z kontrolą temperatury pracy z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, o czułości nie gorszej niż 3 pgC/s dla nonanu |  |  |
| 10. | Chromatograf gazowy z kolumną kapilarną ZB-5 lub równoważną, 30m x 0.32mm x 0.5m |  |  |
| 11. | Chromatograf gazowy z szybkością zbierania danych nie gorszą niż 250Hz i czasie trwania rejestracji plików poniżej jednej sekundy |  |  |
| 12. | Chromatograf gazowy z walidacyjnym oprogramowaniem chromatograficznym umożliwiającym zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem i detektorem, z pełnymi polskimi instrukcjami i pracującym pod polskojęzycznym systemem operacyjnym |  |  |
| 13. | Autosampler z automatycznym podajnikiem próbek (kompatybilny z GC) na nie mniej niż 120 próbek |  |  |
| 14. | Autosampler o pojemności stosowanych fiolek 1,5 ml |  |  |
| 15. | Autosampler o regulowanej objętości nastrzyku w zakresie 0,2 µl do 5 µl lub większej |  |  |
| 16. | Autosampler z regulowaną szybkością nastrzyku |  |  |
| 17. | System oczyszczania gazów – zestaw filtrów wyłapujący węglowodory, wilgoć i tlen posiadający stosowne wskaźniki |  |  |
| 18. | Sterownik komputerowy (z gwarancją nie krótszą niż 24 miesiące): procesor typu Intel Pentium Core® Dou 2.12 GHz (lub równoważny), pamięć RAM nie mniej niż 1024 MB, dysk twardy co najmniej 160 GB, zintegrowana karta graficzna, napęd DVD+/-RW, klawiatura i mysz optyczna, napęd 1,44 MB, monitor LCD 19” lub większy o czasie reakcji matrycy nie dłuższym niż 12 ms lub krótszym, jasność monitora co najmniej 250 cd/m2, system operacyjny Windows XP |  |  |
| 19. | Kolorowa drukarka laserowa z kablem podłączeniowym |  |  |
| 20. | Generator powietrza do GC-FID o przepływie powietrza zerowego nie mniejszym niż 3000 ml/min, o stężeniu węglowodorów na wejściu nie większym niż 100 ppm, o stężeniu węglowodorów na wyjściu < 0.1 ppm, z wbudowanym lub zewnętrznym niskoszumowym i bezolejowym kompresorem powietrza do pracy ciągłej |  |  |

Ponadto umowa powinna gwarantować:

| Lp. | Warunki | Tak / Nie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawę aparatu do użytkownika wraz z instrukcją obsługi w języku polskim |  |  |
| 2. | Instalację urządzenia |  |  |
| 3. | Potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami przeszkolenie w laboratorium użytkownika wskazanych przez nabywcę osób w zakresie obsługi aparatu (2-5 osób) |  |  |
| 4. | Gwarancję od dnia uruchomienia aparatu (potwierdzonego w „Protokole odbioru”) nie krótszą niż 12 miesięcy |  |  |