ZP-2380-573-236,237/4013/08 			Katowice 06.11.2008 r.

Egz. Nr 1

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę chromatografu” wpłynęło zapytanie i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

- W załączniku nr 3 do SIWZ w punkcie 11 Zamawiający zawarł wymóg zbierania danych z szybkością nie gorszą niż 250 Hz i czasie trwania rejestracji plików poniżej jednej sekundy. Czy zamawiający mniał na myśli częstotliwość próbkowania? Jeśli tak to zgodnie z praktyką chromatograficzną do pełnej i poprawnej integracji piku wystarczy częstotliwość 12 Hz, zwiększenie częstotliwości próbkowania nie wnosi poprawy uzyskiwanej integracji piku i jego kształtu a jedynie zwiększa wielkość pliku, w którym zapisano chromatogram.Częstotliwość próbkowania powyżej 50 Hz stosuje się tylko w przypadku tzw. flash chromatografii, która wymaga zupełnie innej budowy chromatografu. Zatem czy zamawiający dopuszca zaoferowanie detektora z częstotliwością próbkowania 60 Hz co pięciokrotnie przewyższa wymagane minimum?

Odpowiedź:

Umieszczone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do SIWZ w punkcie 11 dane dotyczą szybkości zbierania danych detektora płomieniowo - jonizacyjnego (FID). Prowadzone badania wymagają uzyskiwania poprawnej integracji piku i jego kształtu z jednoczesną maksymalizacją jego wysokości. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje określone parametry w pkt 11 załącznika nr 3.

2. W załączniku nr 3 do SIWZ w punkcie 13 Zamawiający zawarł wymóg zaoferowania autosamplera z automatycznym podajnikiem próbek na niemniej niż 120 próbek. Z praktyki chromatograficznej wynika, że mniej więcej co 80-100 nastrzyków konieczna jest wymiana uszczelek dozownika, zatem załadowanie talerza próbek 120 fiolkami nie pozwala na pracę w jednym ciągu, ponieważ w między czasie konieczne jest wyłączenie urządzenia celem wymiany uszczelki dozownika. Zatem czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie 83 pozycyjnego zasobnika próbek, który całkowicie mieści się w obrysie aparatu.

Odpowiedź:

Z posiadanej praktyki chromatograficznej wynika, że dostępne są uszczelki dozownika, których wymiana sugerowana jest mniej więcej co 250 nastrzyków. Charakter prowadzonych badań oraz czynniki ekonomiczne ich prowadzenia determinują wybór podajnika próbek na nie mniej niż 120 próbek. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje określone parametry w pkt 13 załącznika nr 3.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                    RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.policja.katowice.pl