ZP-2380-727-116/2011

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO

W ZAKRESIE MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZADANIE NR 1

Oświetlacz kryminalistyczny

- Moc lampy – 500 W

- Typ lampy – Xenon

- Napięcie zasilania – 220-240 V

- Zakres promieniowania 350-650 nm z możliwością dostrajania pasma i regulacji natężenia

- Dł. światłowodu min. 190 cm

- Panel sterowania z przewodem min. 190 cm.

- Nasadka skupiająca

- Komplet gogli (UV, żółte, pomarańczowe, czerwone)

- Komplet filtrów 475, 515, 550, 590

- Pierścienie pośrednie 52-58mm, 49-58mm.

ZADANIE NR 2

Cieplarka laboratoryjna

- Obieg powietrza grawitacyjny

- Minimalna pojemność min. 115 L, max 120 L

- Zakres nastawy temperatury do 110 stopni Celsjusza

- Dokładność +/- 0,1 stopnia Celsjusza

- Pojedyncze drzwi przeszklone

- Minimum cztery półki perforowane

- Komora z blachy nierdzewnej

- Minimum cztery kominki wentylacyjne

- Możliwość zaprogramowania opóźnionego włączania aparatu

- Możliwość zaprogramowania jednego cyklu

- Możliwość zaprogramowania RAMPY

- Możliwość zaprogramowania czasu pracy w zakresie od 1 min. do 99,9 h

- Zasilanie 230 V/50HZ

ZADANIE NR 3

Komora cyjanoakrylowa (wielkogabarytowa)

- Zasilanie 220-240V

- Automatyczna blokada drzwi w czasie pracy

- System filtracji niewymagający podłączenia do zewnętrznego systemu wentylacyjnego obejmujący filtr wstępny i filtr węglowy

- Wewnętrzne oświetlenie odporne na opary cyjanoakrylu

- Wewnętrzny system półek i wieszaków

- Wewnętrzny system grzewczy do odparowania cyjanoakrylu

- Wewnętrzny automatyczny system nawilżania

- Minimalne wymiary wewnętrzne komory szer x głęb x wys.: 115 cm. x 60 cm x 165 cm.

- Maksymalne wymiary wewnętrzne komory szer x głęb x wys.: 120 cm x 70 cm x 170 cm

- Alarm dźwiękowy i wizualny

- Automatyczne przewietrzanie wnętrza

- Zapasowy zestaw filtrów.